包1：DR球管用户需求

一、基本情况

1、名称：飞利浦医用X线摄影系统(DR)球管

2、数量：1只

3、货期：发布中标通知书后一个月内

二、主要技术要求(达到或优于)

- ▲适用于飞利浦Digital Diagnost系列DR机；

- 球管及管套完全符合外型安装尺寸；符合配重需要；

- 球管的焦点：小焦点≤0.6 mm；大焦点≤1.2mm；

- 灯丝电流：6.3A/6.74A；

- 旋转阳极角度：13°；

- 球管最大工作电压：≥150kV；

- 旋转阳极的转速：≥9000转/min；

- 旋转阳极的热容量：≥300Khu；

- 最大阳极输入功率：小焦点≥33kW大焦点≥100kW。

- ▲原厂原装、全新未使用(允许出厂测试)球管，保证能正常使用≥3年，不足3年者全额赔付。

- 在签订采购合同前免费处理故障者优先考虑。

包2：多管旋涡混合器用户需求

一、基本情况

1、名称：多管旋涡混合器

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后一个月内

二、主要技术要求(达到或优于)

1、＞15mm泡沫试管架(可放置15ml离心管＞24支)＞1个

2、脉冲工作模式，微处理器控制系统；

3、▲可一次处理≥50个样品；

4、▲调速范围：500～2500rpm(控速精度±25rpm)；

5、LED屏可显示调节速度、时间；

6、定时范围：1秒～160小时；

7、周转直径：＞3mm；

8、最大样品承载量≥4.5kg。

包3：高速冷冻离心机用户需求

- 基本要求

- 名称：高速冷冻离心机

- 数量：1台

- 货期：接采购人通知后一个月内

- 其他：知名品牌，若为进口产品，需整机原装进口，供货时必须提供产品报关单和商检证明。

二、主要技术要求

| 序号 | 性能指标 | 要求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 驱动系统 | 无碳刷驱动系统 |
| 2 | 离心温度 | 温度控制范围至少包括0～30C |
| 3 | 最高转速 | 离心最高转速≥10000rpm(2ml)或≥4000rpm(15ml) |
| 4 | 离心管容量 | 至少包括2ml和15ml的试管容量 |
| 5 | 离心时间 | 至少包括1min至30min |
| ▲6 | 转子 | 配1个水平转子(适用于15ml离心管) 配1个角转子(适用于2ml EP管) 15ml/50ml 适配器各4个 |
| 7 | 转头锁定 | 具备转头自动锁定功能 |
| 8 | 不平衡检测 | 具有自我修正轻微不平衡功能 |
| 9 | 安全性能 | 具有超速、超温保护功能及自动安全门锁功能 |

包4：自动打孔仪用户需求

一、基本要求

1、名称：自动打孔仪

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后一个月内

- 其他：知名品牌，若为进口产品，需整机原装进口，供货时必须提供产品报关单和商检证明。

二、主要技术要求(达到或优于)

1、适用于滤纸干血片打孔；

2、打孔直径为3mm；

3、适用于96孔微型板；

4、可以配合8位和12位专用塑料支架同时使用；

5、可设置打孔机的冲孔速度、冲孔深度、送料速度、送料间距、送料长度等参数；

6、配备有自动复位功能；

三、其他商务要求(适用于所有包组)

1、质保期及响应时间：整机全保(所有配件，一次性耗材除外)≥3年，自用户签字验收合格之日起计。在用户提出维修请求的2小时内电话响应，24小时内到达现场维修。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后3天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、维保服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。使用期内，免费维护≥1次/年(质保期内至少每季度1次)，并出具详细保养报告留存采购人设备科。除配件费用外，免维修费、工程师差旅费等其它费用。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。

4、明细报价单中需列明常见损耗件的优惠更换价。