包1：偏振光疼痛治疗仪用户需求

一、基本要求

1、名称：偏振光疼痛治疗仪

2、数量：1套

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、其他：知名品牌，若为国外品牌，需整机原装进口，到货时需提供进口产品报关单和(或)商检证明。

二、主要技术要求(包括但不限于)

- 具有直线偏振光特性及过滤器。

中心峰值波长＞1000nm；复合波长范围：600～1600nm。

最大输出光功率＞5500mw。

*

▲光源：宽光谱金卤灯(高分子碘光源)≥150W。

- 光传导系统：高效率光纤耦合器、高传导直线光纤；。

- 滤光系统：高精度多层镀膜，带通光滤波器。

- 控制方式：双照射头工作，参数独立调整。

显示方式：高清彩色显示，具有中文导航式指引，操作简便。

- 治疗模式：安全、连续、间隔、功率优先、时间优先等多种模式，＞100种组合。

- 间歇照射治疗模式：≥90种，可随时根据需要任意调节间歇照射比例。

- 光功率：10%～100%连续可调。

- 治疗时间：1～10分钟连续可调。

- 多种治疗照射头，满足不同部位的照射治疗：按焦点直径不同，输出功率＞1000mW～5500mW。

- ▲安全性高，有患者应急自控停止、光源保护装置，全过程中文提醒功能，故障/误操作报警装置等。

▲标配SD卡并可存储，可实时记录≥10年科研工作、医疗效果评估的治疗时间、模式等参数；

- 治疗万向臂：360度旋转，配强力磁性夹头。可手持照射、固定照射。

17、有ISO质量管理体系认证，可提供国家权威机构对于所投产品偏振度的检测报告(清晰的复印件)。

三、配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 台车 | 1台 |
| 3 | 保险管5A/250V AC | 6根 |
| 4 | 电源线 | 1根 |
| 5 | 4种治疗头 | 各2个 |
| 6 | 光纤 | 2条 |
| 7 | 合格证/保修卡/使用说明书 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运行之需要。

四、其他商务要求

▲1、质保期及维修：整机 (所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年(其中光纤非人为损坏保修≥1年)，自用户签字验收合格之日起计。质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件(如光纤、灯泡等)的最优惠报价清单作为遴选参考。

包2：全自动血型分析仪用户需求

一、基本要求

1、名称：全自动血型分析仪

2、数量：2套

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、其他：知名品牌，若为国外品牌，需整机原装进口，到货时需提供进口产品报关单和(或)商检证明。

二、主要技术要求(包括但不限于)

| 序号 | 性能指标 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测系统 | 具备急诊和随机全自动进样系统，全自动操作，含条形码扫描、加样、加试剂、孵育、离心、判读结果等功能。 |
| 2 | 检测项目 | 至少包括“ABO血型正、反定型”、“Rh 血型鉴定”、“直接抗人球试验”、“间接抗人球试验”、“新生儿溶血病筛查”、“孕妇产前抗体效价测定(可实现自动倍比稀释)”、“交叉配血试验(主、次侧)”、“不规则抗体”等 |
| 3 | 测试速度 | 单系统检测速度≥600个测试孔/小时(100张试剂卡) |
| 4 | 凝胶卡管理 | 凝胶卡实行全条码管理，含批号及有效期，卡位≥200个，可同时放置多种不同类型凝胶卡，添加过程无需停机，所有卡均可回收，能自动记忆未使用完的凝胶卡，在卡有效期内均可继续使用。 |
| 5 | 试剂管理 | 试剂实行全条码定位管理，含批号及有效期，具备自动混匀功能，添加过程无需停机。 |
| 6 | 样本位 | ≥100个，可用各种样本管, 包括原装常规抽血试管和微量管的标本 |
| 7 | 孵育温度 | 至少含37°孵育功能 |
| 8 | 液面检测功能 | 样本管、加样器、稀释液、试剂瓶、系统液、废液均具有液面检测和提醒功能 |
| 9 | 凝块和瓶盖探测功能 | 能探测样本是否有凝块，准确探测样品管和试剂瓶是否有盖子并有提示，避免损坏设备零件，提高安全性能 |
| 10 | 耗材装载 | 凝胶卡、试剂添加以及废液和洗涤液更换无须停机，样本连续进样，自动启动，无需人为干预 |
| 11 | 数据管理 | 具备在线样本数据保存及查询能力，可通过CD-ROM进行数据库备份及恢复，硬盘≥500G，内存≥16G，双向LIS功能 |
| 12 | 摄像功能 | 具备高分辨CCD 数码摄像功能，高清数字彩色原始图像处理技术判读结果，可打印彩色图像报告，可大量保存原始彩色图像报告 |
| 13 | 备用电源 | 配套不间断电源UPS使用 |
| 14 | 质控品 | 室内质控模块可满足当前输血前检查室内质控要求，能提供原装质控品，或允许使用第三方质控品 |
| 15 | 拓展空间 | 具备增加相同测试速度的模块的功能 |
| 16 | 同行使用情况 | 同城广州有较多同行三甲医院使用，方便检测项目定期进行比对工作 |
| 17 | 备品配件 | 可提供具有交叉配血功能的备用机使用 |

投标人除对以上基本要求作出响应外，还应列出所投产品其他主要技术性能指标和配置清单、配套试剂情况以全面展示产品功能及组成。

包3：全自动糖化血红蛋白分析仪用户需求

一、基本要求

1、名称：全自动糖化血红蛋白分析仪

2、数量：2套

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、其他：知名品牌，若为国外品牌，需整机原装进口，到货时需提供进口产品报关单和(或)商检证明。

二、主要技术要求(包括但不限于)

| 序号 | 性能指标 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备原理 | 应用离子交换高效液相色谱原理检测 |
| 2 | 自动化程度 | 全自动原始管进样，包括样品制备、分离、结果分析 |
| 3 | 关键性能 | 有压力感应器可控制泵压力稳定，分析柱加热可控制分析柱温度稳定，控温范围从22到50度，仪器维护简单，每个分析柱只需经过校准品校正一次，CV≤2%，抗干扰能力强，自动去除不稳定糖化血红蛋白、能发现变异、修饰的Hb |
| 4 | 测试速度 | 检测速度≥30测试/小时，可批量或连续上样 |
| 5 | 光源 | 钨灯或其它，寿命≥2000小时 |
| 6 | 样本管理 | 可使用各种样本管, 包括原装常规抽血试管和微量管的标本，具有自动识别样品管条形码功能，具有样本自动混匀装置，吸样方式采用样品管帽穿刺，具备样本自动稀释能力 |
| 7 | 试剂管理 | 可直视液量的透明试剂瓶，具有试剂瓶重量感应装置及液量不足报警功能 |
| 8 | 实时监测 | 实时监控仪器的运行参数，包括泵压力、流速、柱温度、试剂剩余量和当前检测样本的色谱图 |
| 9 | 报告内容 | 包括样品色谱图、各种检测成分(峰成分、保留时间、相对百分比、出峰面积等)、分析的数据和时间，可同时报告两个结果 |
| 10 | 数据存储 | 具备在线样本数据保存及查询能力，硬盘≥500G，内存≥8G，配置CD-ROM或DVD，双向LIS功能 |
| 11 | 试剂盒要求 | 试剂盒配套应包括分析柱、校准品、缓冲液及实验所需要的所有耗材 |
| 12 | 备用电源 | 配套不间断电源UPS使用 |
| 13 | 质控品 | 提供原装质控品，或允许使用第三方质控品 |

投标人除对以上基本要求作出响应外，还应列出所投产品其他主要技术性能指标和配置清单、配套试剂情况以全面展示产品功能及组成。

三、其他商务要求(适用于包2、3)

▲1、质保期及维修：整机全保(所有配件，一次性耗材除外)≥5年，自用户签字验收合格之日起计。在用户提出维修请求的2小时内响应，24小时内到达现场维修。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。使用期内，免费维护≥1次/年，并出具详细保养报告留存采购人设备科。除配件费用外，免维修费、工程师差旅费等其它费用。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。

▲4、试剂及主要配件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。必须按检测项目分类提供配套试剂的最优惠报价(提供报价依据)作为遴选的重要参考，试剂报价表至少包含：试剂名称、规格、单价、注册证号等信息。

5、中标人或生产商负责提供该机接入LIS(检验系统)所需的技术、服务支持所需的所有费用。