省妇幼采购医学装备用户需求(YNQT201619)

包1 高频电刀用户需求

一、基本要求

1、名称：高频电刀

2、数量：2套

3、货期：接采购人通知后1个月内到货。

4、其他：若为国外品牌，需整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明。

二、主要技术要求(达到或优于)

1、至少具备3种工作状态选择：切割、混切、凝结；

2、保证有效果好的宫颈凝血止血功能；

3、专用于宫颈锥切术，不需要电外科使用功能；

4、具备报警功能，可提示任何操作错误并发出清脆的警报声；

5、具备自动吸烟功能，最大流量＞120L/min，标配可过滤≤0.02μm有害微生物功能的吸烟管和烟管窥阴器。

6、若有必须配套使用的一次性耗材，请一并列明。

包2、包3、包4用户需求略，请见邀请公告。

包5：注射泵用户需求

一、基本要求

1、名称：注射泵

2、数量：18台

3、货期：接采购人通知后1个月内到货。

4、其他：若为国外品牌，需整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明。

二、主要技术参数及性能（达到或优于）

1、▲流速范围及精度：0.1～1200ml/h，以0.1ml/h递增；精度≤±2%。

2、可使用不同规格的注射器：如5、10、20、30、50、60ml，并自动识别注射器规格；

3、容量/时间注射模式：容量范围0.1～99.0ml，时间范围1min～≥96h；

4、容量极限注射模式：0.1～999.9ml，以0.1ml/h递增；

5、▲夜晚注射模式：专用于晚间泵注静脉药品。在此模式下，注射泵显示屏、指示灯亮度自动降低，按键声音关闭；

6、手动快推速率：50～1200ml/h，可调；

7、暂停时间：1min～24h，可调；

8、压力信息显示：图形、数字两种方式显示当前管路内的压力信息；

9、药品名称显示：可显示当前使用药品的药品名称和浓度；

10、阻塞报警极限值：100～900mmHg，以50mmHg递增；

11、初始流速记忆功能：可在关机后自动记忆初始的流速设置；

12、▲动态压力监测系统：动态监测管路中突然的压力上升和下降，快速管路阻塞或管路断开报警提示；

13、报警信息：注射器注射筒报警、注射器活塞推杆报警、抗虹吸系统、阻塞压力报警、注射完毕报警、容量极限报警、设备控制报警、驱动装置松动报警、电池电量耗尽报警、设置无确认报警、技术故障报警等。

14、预报警信息：注射完毕预报警、电池电量低预报警、容量极限完毕预报，容量/时间完毕预报警

15、具有键盘锁功能，宽大液晶显示屏＞70×30mm；

16、配有绿色指示灯：即使距离注射泵≥5米处也可迅速观察到当前的注射状态；

17、外观：具有注射器活塞推杆保护器、双方向摇摆固定夹、自带移动手柄并可无任何配件下组成双通道注射泵。

18、历史记录：可记录≥1000个历史操作事件，并可在注射泵上根据所选时间段显示相应的历史记录；

19、数据传输：具有RS232、USB、红外数据传输接口；

20、电池电量：在5ml/h时，使用＞10个小时。

四、其他商务要求(适用于所有包组)

▲1、质保期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年(其中包2、包3≥1年)，自用户签字验收合格之日起计。质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件、配套的一次性耗材(如有)的最优惠报价清单作为遴选参考。