包1：高频电刀A  1台

（一）基本要求

1、名称：高频电刀（LEEP刀）

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：适用于妇科/产科手术时对组织进行切割、凝血及切凝混合。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1.输出模式:隔离浮地输出

2.具有RF泄漏电流保护功能:＜100mA（当任何异常造成RF高频泄漏电流超标，自动切断能量输出，保障病人安全）。

3.控制方式:	脚踏开关、手笔控制。

4.电源频率:	50Hz±1Hz，工作电压: AC220V±22V

5.工作频率:≦470KHz

6、输出功率：

6.1、单极 200W：纯切1-200W；混切1 1-200W；混切2 1-150W

6.2、双极60W：双极电凝1-60 W

6.3、喷射电凝1-100W,柔和电凝1-100W

7、显示：大尺寸高亮度双LED数码显示，

8.主机具有背光警示和颜色识别功能: 电刀笔输出端口能量输出时、负极板输出端口接触不良时、双击电凝输出端口能量输出时，上述端口具有背（发）光警示提醒功能，实时提醒具能量输出或者接触不良，同时主机要求配置符合高频电刀颜色警示国际标准的设置，切割输出端口处配置黄色背（发）光警示，电凝输出端口处配置蓝色背（发）光警示，利于操作医生操作以及确保仪器的安全性。

9、报警功能： 任何错误操作将触发并清晰明确的声光报警。

10、操作模式

10.1、记忆功能:能存储上次设置的操作参数

10.2、工作模式:纯切、混切1、混切2、柔和凝血、喷射凝血、双极凝血

10.3、主机和吸烟器一体化控制，配置一体化移动台车，低噪音高效率吸烟装置，可过滤99.99%以上0.02微米的微粒，有效吸除含有害微生物的烟雾。

11、具有智能负极板接触面积监测功能:使用双极负极板时，电刀微处理器实时监测到负极板与病人肌体的接触程度，一旦监测到接触面积过小，电刀自动切断能量的输出，并同时声光报警，确保病人不被负极板伤烧，充分保障病人的安全。

12、高频泄漏电流监测功能:电刀微处理器实时监测泄漏电流的大小，一旦发现泄漏超出安全标准，自动切断能量输出，同时声光报警，充分保障医生和病人的安全

13、具有闭环控制功能:双闭环功率检测技术，确保输出功率的精度稳定性和精确性，切割更流畅平稳，热损伤更低，切割和诊断效果更好（必要时，要求提供样机证明）

14、具有双核CPU校验功能:按国际安全标准设计，采用双CPU校验架构，仪器状态和参数由双CPU互相校验和监控，确保仪器的可靠性，避免单CPU失控造成的意外的功率输出造成的危害（必要时，要求提供样机证明）

15、仪器具备多项安全自检功能:短路保护、开路保护、超时保护、高频泄漏保护、超压保护、过热保护等实时安全监测和自检功能。

（三）、配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电刀主机 | 1台 |
| 2 | 一体化台车 | 1个 |
| 3 | 球状电极 | 1个 |
| 4 | 环形电极 | 3个 |
| 5 | B形电极 | 1个 |
| 6 | 双极电凝镊 | 1只 |
| 7 | 电刀笔 | 1把 |
| 8 | 双联脚踏开关 | 1个 |
| 9 | 一次性负极板 | 5片 |
| 10. | 负极板连接电缆 | 1根 |

包2：高频电刀B  2台

（一）基本要求

1、名称：高频电刀

2、数量：2台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：适用于医疗手术中对生物组织进行切割和凝血。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、输出模式:隔离、全悬浮式输出。

2、具有RF泄漏电流保护功能:＜100mA（当任何异常造成RF高频泄漏电流超标，自动切断能量输出，保障病人安全）。

3、控制方式:脚踏开关、手笔控制。

4、配备的连续性接触质量检测器可靠性高，能随时监测中性电极状态。若接触质量低于设定值，会有声光报警并切断输出，确保安全。

5、无风扇散热系统，适用于层流净化手术室并带有掉电记忆等功能。

6、LED数字显示，轻触键盘即可操作。不同的工作方式用不同标记和颜色区分，避免误操作。

7、工作模式:单极纯切、单极混切1、单极混切2、单极混切3、单极凝血、双极凝血。

8、输出功率：

8.1、单极纯切（1-350W）, 单极混切1（1-250W）,单极混切2（1-200W），单极混切3（1-120W）	单极凝血（1-120W）

8.2、双极凝血1-50W

（三）、单套配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 台 | 1 |
| 2 | 金属回路极板 | 块 | 1 |
| 3 | 普通单极手控刀 | 把 | 1 |
| 4 | 普通单极脚控刀 | 把 | 1 |
| 5 | 普通双极电凝镊 | 套 | 1 |
| 6 | 双联脚踏开关 | 付 | 1 |
| 7 | 粘贴极板电缆线 | 根 | 1 |
| 8 | 普通粘贴极板 | 片 | 2 |

包3：凸阵探头  1把

（一）基本要求

1、名称：凸阵探头

2、数量：1把

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：为在用的GE品牌彩超更换合格的探头，适用于腹部、妇产、泌尿、小儿等。

（二）、主要技术要求(达到或优于)

- 中心频率/标称频率/测试频率：＞3.3 MHz，(2.78～3.70)

- 切片厚度：＜10 mm

- 盲区：≤7 mm

- 侧向分辨力(mm)：≤3 (深度≤80)，≤4 (80＜深度≤170)

- 轴向分辨力(mm)：≤2 (深度≤80)

- 探测深度(mm)：≥140

- 几何位置精度：横向≤20%，轴向≤10%

包4：血小板恒温摆动保存箱  2台

（一）基本要求

1、名称：血小板恒温摆动保存箱

2、数量：2台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途： 用于保存血小板。

（二）、主要技术要求(达到或优于)

- 开机自动紫外线消毒30分钟及自动关闭，并保持有手动开关装置；

- 摆动停止方式：开门自动停止，关门自动摆动。

3、具有自动化霜除霜功能。

- 采用双微处理机技术，循环风道；采用高精温控系统，温度均匀，控温精确。

- 备用温度传感器探头，无需停机即可自行切换。

- 专设故障判断显示窗口，具有自动故障检测系统，可及时确认故障信息并快速排除故障。

- 采用进口电机、连续运转无噪音。

- 采用进口压缩机，无噪音，使用寿命长，制冷效果好，制冷功率≥100W，质量稳定。

- 箱体采用整体聚胺酯隔热材料，厚度≥42mm，热反射镀膜钢化玻璃门，有效隔音阻绝外来冷热源。

10、采用24列针式打印机，完整记录保存箱运行的全过程，并能自行设置中文单位名称；对停电、停振、门未关严、传感器失灵、电力不足、制冷失控、打印机故障等均能声光报警，并即时打印记录。

11、门体配锁，底部四个万向脚轮，带自锁功能。

12、不锈刚内腔及不锈钢震荡平盘。

13、配备后备电池，可在断电情况下记录箱内温度。

14、制冷方式：风冷R134a环保制冷剂。

15、制热方式：干式发热丝空气对流加热。

16、存放层数≥8层。

17、存放袋数≥16袋。

18、控温精度≤±0.1℃。

19、加热功率≤500W。

包5：手术影像处理系统  1台

（一）基本要求

1、名称：手术影像处理系统

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于对手术过程进行摄像并对医学过程进行影音记录、存储、编辑、实时传输、远程会诊及教学。

（二）、主要技术要求(达到或优于)

1、具备全高清视频采集处理系统，分辨率可达到1080*1920。

2、支持自动光圈、自动白平衡调节、自动曝光补偿。

3、内置麦克风，实现同步语音记录。

4、支持自动定时抓拍，可得到清晰度≥1600*1220的图像。

5、采用头戴式摄录方式，从主刀医生的视角摄录手术过程，可实现≥8小时图像存储功能。

6、内置WIFI模块，可与PC电脑、笔记本实现实时显示及视频处理。

7、配备可充电锂电池，电池可支持设备运行≥4小时。

8、可自行完成实时异地高清转播，实时手术多地点视角，视角转播零延时。

9、系统配备专业定制的远程实时播放软件，可实现多摄像头分屏显示及单摄像头多屏实时显示；该软件可对视频编码、视频图像、音频编码等参数进行设置。

10、系统兼具音频采集处理功能，可进行同步语音记录。

（三）、配置要求（包括但不限于）

| 分类 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主体 | 影音采集仪 | 1台 |
|  | U盘（内含说明书） | 1个 |
|  | 专用锂电池 | 2块 |
|  | 电源适配器 | 1个 |
|  | 存储卡（TF卡） | 1个 |
| 软件 | 手术影像处理系统采集软件（含影音采集仪内置软件） | 1套 |
|  | 手术影像处理系统编辑软件 | 1套 |
| 包装 | 手提硬箱 | 1个 |
|  | 高清电脑 | 1台 |
|  | 网线 | 2根 |
|  | 专用无线路由器 | 1台 |
|  | HDMI转接线 | 1个 |
|  | USB网口 | 1个 |
|  | 储存卡读卡器 | 1个 |
|  | 蓝牙耳机 | 1个 |

包6：支气管镜系统维保服务

（一）项目概况

1、项目实施地点：广东省妇幼保健院越秀院区PICU

2、项目及数量：3条支气管镜（奥林巴斯BF-XP260F、BF-XP60、BF-MP60），2台图像处理装置（奥林巴斯OTV-SC、CV-260B） ，2台冷光源（奥林巴斯 CLV-260、CLK-4）

3、维保服务年限：壹年

4、维保项目内容：整机全保服务（含所有零配件、灯泡等）

四、其他商务要求(适用于所有包组，包6除外)

▲1、质保期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年(其中包3探头≥1年)，自用户签字验收合格之日起计。质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。